辽宁省果树科学研究所实验室

危险化学品安全管理办法

第一章　总则

第一条  为加强危险化学品管理，预防和减少事故发生，保护环境与全所员工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》、《易制爆危险化学品治安管理办法》等有关法律法规，结合我所实际，制订本办法。

第二条  本办法所称的危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害作用且政府监管部门认定需要管控的化学品，包括：

1、国家安全生产监督管理总局等10部门联合公布的《危险化学品名录》中的剧毒化学品和危险化学品。

2、原国防科工委、公安部制订的《民用爆炸物品品名表》中的爆炸品。

3、国务院公布的《易制毒化学品的分类和品种目录》中的易制毒化学品。

4、公安部公布的《易制爆危险化学品名录》中的易制爆化学品。

危险化学品定性参照国家最新发布的标准和目录执行。

第三条  本办法适用于所内分析测试中心及各部门下属各种类型实验室，涉及危险化学品购买、运输、储存、使用和废物处理等过程的安全管理。

第四条  危险化学品的管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化和落实各单位的主体责任；倡导有利于环境保护的实验方式，遵循“绿色化、减量化、资源化”理念，依据“先进先出、现买现用”的原则，严格控制购买数量，降低库存，尽量避免或减少危险化学品的使用，降低安全隐患。

第二章  管理机构及职责

第五条  危险化学品安全管理根据“谁使用、谁申购、谁负责”的原则，实行果树所、二级单位（中心和研究室等部门）、三级单位（实验室）和实验人员（危险化学品使用当事人）四级联动管理。其它按照《辽宁省果树科学研究所实验室安全管理机构、职责与机制》中相关规定执行。

第三章  采购

第六条  崇尚节约、杜绝浪费。合理控制危险化学品采购量，尽量减少最好避免使用剧毒化学品、民用爆炸品，优先考虑使用低毒（无毒）、低危险性化学品。

第七条  易制毒等危险化学品采购，通过辽宁省果树科学研究所实验材料采购平台提交采购申请，包括拟购品名、数量、使用说明及采购单位等信息，加盖果树所公章，获批后方可购买。原则上任何部门和个人不得私自购买管制化学品。若确因工作需要自行购买的，须按照相关规定进行备案，确保从有资质的供应商处购得。

第八条  任何单位和个人不得私自与所内外单位和个人相互转让、借用、赠送危险化学品，任何单位和个人不得将通过果树所途径购买的危险化学品带出果树所挪作他用或从事违法犯罪活动。

第四章  运输

第九条  危险化学品的运输委托销售单位或按国家有关规定执行。

1、必须由供应商或委托专门车辆运输，不得客货混装或使用其它普通车辆（公共车辆、出租车、私家车、助力车、自行车等）装运；严禁随身携带；严禁使用普通快递寄送。

2、严格执行配装规定，化学性质互相抵触或其消防、防护方法不同的不得混放、混装。

3、有关人员应了解危险化学品性能，掌握应急处置要领。

第五章 储存

第十条  坚持“用多少，买多少”的原则，不在实验室内存放大量危险化学品。

第十一条  危化品库房远离办公、实验区域，独立设置。

第十二条  危险化学品存放在条件完备的专用仓库、场地或储存室（柜）内。仓库须设置明显标志，严禁吸烟和使用明火，并根据《中华人民共和国消防法》规定，配备消防器材、设施和通讯、监控、报警等防护装置及通风、防爆、泄压、防火、防盗、防雷、灭火、防晒、调湿、消除静电和应急处理等安全设施，环境要求通风、避光、干燥、隔热、防渗，温度保持在35℃以内，冬暖夏凉，远离高温高压仪器设备、配电柜、易燃易爆气体钢瓶等危险设备设施以及热源、火源与氧化剂、易燃品（尤其遇湿易燃品）。

第十三条  储存原则：固体液体存放于同一柜体内时遵循固液分开、固上液下的原则，挥发性不同的化学品存放时遵循上强下弱的原则，同时尽可能遵守上轻下重的原则；化学品应密封、分类、合理存放，不得叠放，化学性质、防护或灭火方法相互抵触或相互影响和配伍禁忌化学品不得混存。

第十四条  配备符合安全要求的药品柜、试剂柜和储存柜，分类有序存放各类危险化学品。

1、剧毒品、易制毒、易制爆化学品：必须存放在专用化学品储存柜中，并配备监控设备。需要低温存储的易燃易爆化学品应存放在防爆冰箱内。

2、爆炸品：单独存放在具有防爆功能的化学品储存柜内。使用时要避免摩擦、震动、撞击和接触火源。

3、可燃、易燃液体：要密封防止倾倒和外溢，存放在阴凉通风的防火安全柜中，要远离火源、易产生火花的器物和氧化剂。

4、易燃固体：与氧化剂分开存放，远离火源。

5、强氧化剂：与酸类、易燃物、还原剂分开存放于阴凉通风处。使用时注意切勿混入木屑、碳粉、金属粉、硫、硫化物、磷、油脂、塑料等易燃物。

6、强酸、强碱：存放于防腐蚀的试剂柜中。

7、严禁使用普通冰箱存放低闪点、易挥发的危险化学品。

8、危险气体钢瓶存放要求通风避光、远离热源、避免暴晒、地面平整干燥环境；配有通风设施和泄露报警装置；分类保管，合理放置，易燃气体和助燃气体钢瓶必须分开放置，一般情况下，每间实验室内存放的高危（易燃、易爆或有毒）气瓶数量不得超过2瓶，其他气瓶存放应控制在最小需求量，切勿大量集中堆放；空瓶与满瓶应分开存放，并有明显标识；钢瓶颜色和字体清楚，标有状态和定期检验合格标识；配置防倒链或栅栏，防止倾倒和外溢；未使用的钢瓶应有钢瓶帽；搬动高压气瓶时，应装上防震垫圈，旋紧安全帽，以保护开关阀，防止意外转动，并减少碰撞，可用小推车或用手平抬及垂直转动，严禁用手执着开关阀移动；气瓶（尤其是盛装腐蚀性气体的）应严格按照检验周期送检，确保使用安全。

第十五条  危险化学品标签必须清晰、完整，标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则按危险废弃物处置。

第十六条  定期检查和清理，无过期或没有使用价值的危险化学品累积现象，防止因变质、泄漏而引发安全事故。

第十七条  建立危险化学品出入库台账，采购、入库、领用、使用以及危险废物处置等环节都须及时、准确记录，做到账物相符。

第六章  领取

第十八条  严格贯彻“谁申领，谁负责，用多少、领多少，即领即用”的原则。

第十九条  危险化学品必须由使用者本人履行领用交接手续。

第二十条  领取时，应仔细核对品名、规格、数量并检查包装。

第七章  使用

第二十一条  在能够达到实验目的的前提下，应尽量不使用或少使用剧毒品、爆炸品，以降低安全隐患。

第二十二条  按照“谁使用，谁负责”的原则，使用人员必须严格遵守危险化学品安全管理各项规定，安全使用，做好记录。

第二十三条  使用单位应根据本单位实际，建立危险化学品使用档案，健全危险化学品安全使用管理制度和事故应急救援预案，配备必要的应急救援设施和器材，并定期组织应急救援演练。

第二十四条  使用危险化学品要求做到“四无一保”，无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全。

第二十五条  实验人员应充分掌握危险化学品的化学性质、毒理及实验目的和反应机理，仔细阅读技术安全说明书（MSDS），充分预测实验可能产生的危害，掌握风险控制手段和事故应急措施，做到细致准备，规范操作，避免可能造成的燃烧或爆炸事故。发生化学品撒漏情况，应采用适当方法，及时清理。

第二十六条  使用易挥发试剂，或是会产生有毒、有害、刺激性气体或烟雾的，须在通风橱内进行；实验人员要按需佩戴合适的防护服、口罩、防毒面具、护目镜等防护用品。

第二十七条  实验持续过程中，实验人员须密切留意实验动态，严禁脱岗和无人值守，严禁闲杂人等进入实验室，严禁将食品和饮料等带入实验室，严禁将化学品带出实验室。

第二十八条  危险化学品配制的试剂应有清晰、规范的标签；禁止使用饮料瓶等不规范瓶体存储危险化学品。

第二十九条  使用危险化学品的实验室，应根据使用的危险化学品种类和危险特性，设置相应的安全警示标志；针对实验室使用化学品的危险性质，在明显和便于取用的位置定位设置灭火器、灭火毯、砂箱、消防铲等必要消防器材。

第三十条  严格控制每间实验室内危险化学品存量：不得超过一周用量；危险化学品总量不超过100L或100kg（压缩气体和液化气体除外），易燃易爆化学品不超过50L或50kg，单一包装容器不应大于20L或20kg。

第三十一条  对压缩（液化）气体钢瓶的使用，要严格执行《气瓶安全监察规定》。

1、可燃气体钢瓶，应该远离电线密集处，以防电线短路着火，引燃可燃气体。

2、严禁将相互接触后可引起燃烧、爆炸的易燃性气瓶和助燃性气瓶及易燃物品同室存放；气瓶周围不得放置其他易燃易爆危险品和易与瓶内气体发生反应的化学品；气瓶应存放在阴凉、干燥、远离火源热源的地方，严禁放置在烈日或高温下。

3、气瓶需配套必要的安全设施设备，如气瓶柜、泄漏报警器和通风设施等。
    4、操作人员不能穿戴沾有各种油污或易感产生静电的服装和手套，以免引起燃烧或爆炸；乙炔等可燃性气体气瓶不得放于绝缘体上，以利于释放静电。

5、瓶内气体不得用尽，必须保留一定剩余压力，防止混入其它气体或杂质，造成事故。易燃性气体应剩余0.2～0.3 Mpa（约2kg/cm2～3kg/cm2表压）。不得自行处理气瓶内残液。

6、气瓶冬天或瓶内压力降低时出气缓慢，可用热水加温瓶身，不得用明火烘烤。

7、气瓶用毕关阀，应用手旋紧，不得用工具硬扳，以防损坏瓶阀。

第八章　危险废物处理

第三十二条  危险化学废物产生的实验室，要建立环境污染事故预防和应急体系及报告机制，防止环境污染事故发生；发生突发性事件造成危险废物污染环境的部门，必须立即通报可能受到污染危害的单位和个人，采取措施消除或减轻对环境的污染危害。

第三十三条  严禁将危险化学废弃物乱丢乱弃，堆放在走廊、过道以及其它公共区域；严禁将危险化学废弃物（含沾染危险废弃物的实验用具）混入生活垃圾和其他非危险废物中；严禁将危险化学废弃物直接倒入下水道。

第三十四条  提倡资源循环利用，鼓励废气、废液、废渣、粉尘回收、再利用。

第三十五条  废弃、过期、破损危险化学品、制剂及危废物应专人负责、贴好标签、分类收集、定点存放、妥善储存，容器外加贴废弃物品标签，容器封闭可靠；销毁处理必须采取严密措施依法委托有资质的单位妥善处置。

第三十六条  危险化学废弃物要及时清理、处置，不得大量囤积。

第三十七条  危险化学废弃物，应先采用科学、安全方法进行减害或无害化处理，转变成可处置的普通化学废弃物后再处理；无法进行无害化处理的剧毒化学品，必须集中收缴、存储，经公安、环保等有关部门同意后，采取严密措施统一处置。

第三十八条  接触危险废物的实验器皿、包装物等，必须完全消除危害后，才能改为他用或废弃；锐器类废弃物或者破损的玻璃器皿等应用利器盒或其它牢固、厚实的包装盒妥善包装再回收。

第三十九条  气瓶使用完毕及时送返经销商。其它参照《辽宁省果树科学研究所实验室废弃危化品管理制度》执行。

第九章　应急处置与责任落实

第四十条  危险化学品储存和使用部门应当制订本部门危险化学品事故应急预案，配备必要的应急救援器材、设备。

第四十一条  发生危险化学品事故，所在单位须立即按照事故应急救援预案开展救援工作，抢救受害人员、控制危害扩散，并报告保卫科。

第四十二条  发现丢失、被盗、被抢、误领、误用等情况，立即报告保卫科，必要时上报环保、公安、卫生等政府职能部门介入处理。

第四十三条  其它按照《辽宁省果树科学研究所实验室意外事故防范措施和应急预案》有关规定执行。

第四十四条  依据《辽宁省果树科学研究所实验室安全管理机构、职责与机制》和《辽宁省果树科学研究所实验人员行为规范》中相关规定追究责任。

第十章　附则

第四十五条  未尽事宜及与法律、规范相悖内容，按国家相关法律、行业权威规定执行。

第四十六条  本办法由分析测试中心起草，会同保卫科、后勤保障科负责解释，自颁布之日起实行。

辽宁省果树科学研究所

二○二二年十一月